1. pielikums

atklāta konkursa “DZIRDES APARĀTU PIEGĀDE 2017.- 2019. GADAM”,

ID Nr. LNS 2016/5 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dzirdes aparātu iepirkumam 2017.- 2019. gadam

Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums

- Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa.

- Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu krāsu izvēle.

- Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli.

- Precei jābūt CE marķējumam.

Prasības pretendentiem

- Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.

- Pēc līguma noslēgšanas 3 gadu laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12 komplekti). Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā.

- Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC filiālēs – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC filiālē. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma.

- Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam.

- Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA „LNS SPC” rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| daļa | Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam (3. pakāpes vājdzirdība) |
|  | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) |
| 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam Max. 5 480 dzirdes aparāti | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,2 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 % |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Telespole (programmējama) |
|  | 2 | Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem |
|  | 3 | Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – apļa, dalīto, fiksēto |
|  | 4 | Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana |
|  | 5 | Nanopārklājums |
|  | 6 | Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) |
|  | 7 | Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu) |
|  | 8 | Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) |
|  | 9 | Atvērtās auss pielāgošanas iespēja |
|  | 10 | Savienojamības iespēja ar DAI un FM sistēmām |
|  | 11 | Savienojamiba ar TV, mobilo telefonu |
|  | 12 | Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas |
|  | 13 | Trokšņa slāpēšana |
|  | 14 | Aparāta lietošanas atmiņa |
|  | 15 | Barošanas elements (6 gab.) |
| grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam Max. 1000 dzirdes aparāti | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 % |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana |
|  | 2 | Trokšņu slāpēšana |
|  | 3 | Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole |
|  | 4 | Virziena mikrofons ar vismaz 4 pārslēgšanas iespējām – izkliedētā, dalītā, adaptīvā, fiksētā |
|  | 5 | Vismaz četras lietošanas programmas |
|  | 6 | Spiedpogas (push button) binaurāla koordinācija |
|  | 7 | Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana |
|  | 8 | Nanopārklājums |
|  | 9 | Telecilpa (programmējama) |
|  | 10 | Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas |
|  | 11 | Savienojamības iespēja ar DAI un FM sistēmām |
|  | 12 | Savienojamiba ar TV, mobilo telefonu |
|  | 13 | Atvērtās auss pielāgošanas iespēja |
|  | 14 | Aparāta lietošanas atmiņa |
|  | 15 | Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) |
|  | 16 | Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) |
|  | 17 | Vismaz 6 frekvenču kanāli |
|  | 18 | Barošanas elements (6 gab.) |
|  | 19 | Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) |
|  | 20 | Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas |

| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) |
| --- | --- |
| daļa | Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam (4. vājdzirdības pakāpe) |
| 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 3500 dzirdes aparāti | -Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, -Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 134 dB , -Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB, -Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1% |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem |
|  | 2 | Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas |
|  | 3 | Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu) |
|  | 4 | Virziena mikrofons ar vismaz 3 pārslēgšanas iespējām |
|  | 5 | Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana |
|  | 6 | Apkārtējā trokšņa slāpēšana |
|  | 7 | Nanopārklājums |
|  | 8 | Telespole (programmējama) |
|  | 9 | Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) |
|  | 10 | Atvērtās auss pielāgošanas iespēja |
|  | 11 | Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas |
|  | 12 | Savienojamība ar DAI un FM sistēmām |
|  | 13 | Savienojamiba ar TV, mobilo telefonu |
|  | 14 | Barošanas elements (6 gab.)13. mod |
| 2.grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 700 dzirdes aparāti | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 135 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2% |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Atgriezeniskās skaņas dinamiskās slāpēšanas sistēma |
|  | 2 | Trokšņu menedžments (slāpēšana) |
|  | 3 | Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma |
|  | 4 | Vismaz četras lietošanas programmas |
|  | 5 | Telespole (programmējama) |
|  | 6 | Virziena mikrofons ar vismaz 4 pārslēgšanas iespējām – izkliedētā, dalītā, adaptīvā, fiksētā |
|  | 7 | Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas |
|  | 8 | Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons |
|  | 9 | Indikatori: ieslēgšanas, baterijas, programmu pārslēgšanas |
|  | 10 | Savienojamība ar TV. Mobilo telefonu, DAI, FM sistēmām |
|  | 11 | Atvērtās auss pielāgošanas iespēja |
|  | 12 | Nanopārklājums |
|  | 13 | Aparāta lietošanas atmiņa |
|  | 14 | Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) |
|  | 15 | Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) |
|  | 16 | Barošanas elements (6 gab.) |
|  | 17 | Drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58) |
|  | 18 | Frekvenču kanāli vismaz 12 |
| Nosaukums | Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) |
| daļa | Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam (5. vājdzirdības pakāpe) |
| 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 1000 dzirdes aparāti | -Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz, -Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 143 dB , -Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB, -Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 % |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Telespole |
|  | 2 | Skaļuma regulēšanas iespēja |
|  | 3 | Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas |
|  | 4 | Atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma |
|  | 5 | Automātiskā pastiprinājuma kontrole |
|  | 6 | Virziena mikrofons ar vismaz 4 pārslēgšanas iespējām – izkliedētā, dalītā, adaptīvā, fiksētā |
|  | 7 | Trokšņu slāpēšana |
|  | 8 | Auto telefona programma |
|  | 9 | Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa |
|  | 10 | Nanopārklājums |
|  | 11 | Savienojamība ar DAI un FM |
|  | 12 | Savienojamība ar TV un mobilo telefonu |
|  | 13 | Barošanas elements (6 gab.) |
| 2.grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 320 dzirdes aparāti | Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 143 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 % |
|  | Obligātie parametri/ funkcijas |
|  | 1 | Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu |
|  | 2 | Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana |
|  | 3 | Skaņas apstrādes kanāli (minimāli 9) |
|  | 5 | DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo telefonu |
|  | 6 | Lietotāja runas kvalitātes uzturēšanas iespēja (runas izpratne trokšņainā vidē) |
|  | 7 | Telpiskā (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences |
|  | 8 | Auto – telefona programma |
|  | 9 | Lietošanas atmiņa |
|  | 10 | Spiedpogas binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors) |
|  | 11 | Virziena mikrofons ar vismaz 4 pārslēgšanas iespējām – izkliedētā, dalītā, adaptīvā, fiksētā |
|  | 12 | Skaļuma regulēšanas diapazons |
|  | 13 | Telespoles režīms |
|  | 14 | Baterijas izlādēšanās skaņas indikators |
|  | 15 | Programmu pārslēgšanās skaņas indikators |
|  | 16 | Nanopārklājums |
|  | 17 | Mitruma un putekļu drošs (sertificēts, vismaz IP 58) |
|  | 18 | Barošanas elements (6 gab.) |