4.2. pielikums

atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3  nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma). 2.daļa

Pretendents: ______________________ (norāda)

Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)

Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)

| Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei iepirkuma daļā | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
|  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par visu apjomu |
| 2.daļa- Aizauss dzirdes aparāti smagiem dzirdes zudumiem (4. pakāpes vājdzirdība) Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola). Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli. Precei jābūt CE marķējumam. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12 komplekti). Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos gadījumos maksā klients. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums: 2.daļa Aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam (4. vājdzirdības pakāpe) Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 5000 dzirdes aparāti -Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, -Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 134 dB , -Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB, -Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2% Obligātie parametri/ funkcijas 1 Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem 2 Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas 3 Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu) 4 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto, adaptīvo un fiksēto 5 Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana 6 Apkārtējo trokšņu slāpēšana 7 Nanopārklājums 8 Telespole (programmējama) 9 Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) 10 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja 11 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas 12 Savienojamība ar DAI un FM sistēmu, TV, mobilo telefonu 13 Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa 14 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 15 Barošanas elements (6 gab.) 13. mod 16 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) 17 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) 2.grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 1200 dzirdes aparāti Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 135dB Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 68 dB Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1% Obligātie parametri/ funkcijas 1 Atgriezeniskās skaņas dinamiskās slāpēšanas sistēma 2 Mikrofona trokšņu slāpēšanas sistēma 3 Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas 4 Telespole (programmējama) 5 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto, adaptīvo un fiksēto 6 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas 7 Programmējams skaļuma regulēšanas diapazons 8 Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas indikators 9 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu 10 Savienojamība ar DAI, FM sistēmu 11 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja 12 Nanopārklājums 13 Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa 14 Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) 15 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) 16 Barošanas elements (6 gab.) 17 Drošs pret putekļiem un mitrumu (sertificēts, vismaz IP 58) 18 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 19 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) | Preces marka, modelis, nosaukums: aizpilda pretendents Vienību skaits: aizpilda pretendents Preci raksturojošie parametri/ spējas: aizpilda pretendents | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību 1.grupa: aizpilda pretendents 2. grupa: aizpilda pretendents |  |

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |