1. pielikums

atklāta konkursa “SURDOTEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU PIEGĀDE                         2016. GADAM”,

ID Nr. LNS 2015/9 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- daļa - Skaņas indikatori ar mehānisko signālu

Piegādājamās preces nosaukums:

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu, (ISO kods: 22 27 09)

Vienību skaits: 75 gab.

Maksimālā cena: 149,00 euro (bez PVN)

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mehānisko (vibrēšanas) signālu.

Raidītājs - pārvietojamā ierīce ar regulējamu skaņas jūtīgumu.

Raidītājam komplektā ir barošanas elements.

Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar vibrēšanas funkciju.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elements.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: min. līdz 75m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

2. daļa- Skaņas indikatori ar gaismas signālu

Piegādājamās preces nosaukums:

Skaņas indikatori ar gaismas signālu, (ISO kods: 22 27 03)

Vienību skaits: 75 gab.

Maksimālā cena: 240, 00 euro (bez PVN)

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no raidītāja un uztvērēja), kas paredzēti zīdaiņa raudu, durvju zvana, telefona zvana, taimera u.c. skaņas signālu pārveidošanai nedzirdīgajam klientam skaidri uztveramā veidā - ar mirgojošo gaismas signālu.

Uztvērējs - neliela pārvietojama ierīce ar spilgtu gaismu un zibspuldzes funkciju.

Uztvērējam komplektā ir barošanas elementu uzlādēšanas ierīce vai tīkla adapters.

Pie uztvērēja nepieciešamības gadījumā var pieslēgt „vibrospilvenu”.

Raidītājs - pārvietojama ierīce ar skaņas regulējamu jūtīgumu.

Raidītājam komplektā ir barošanas elements.

FM raidītājs: 433,92 vai 868 MHz

Diapazons: min. līdz 75m.

Sertifikācijas prasības:

Skaņas indikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo skaņas indikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

3. daļa- savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

Piegādājamās preces nosaukums:

Induktīvās spoles, (ISO kods: 22 06 24)

Vienību skaits: 75 gab.

Maksimālā cena: 194,00 euro (bez PVN)

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Divdaļīgs palīglīdzeklis (sastāv no Radio/TV adaptera un uztvērēja ar telecilpu), kas domāts cilvēkiem, kas lieto dzirdes aprātus.

Zona: līdz 2m2

Traucējumi:<1,5%

Frekvences zona: no 100Hz līdz >5000Hz

Ieeja: Radio/TV stereo līnija un 1 mikrofons.

Izeja: bezvadu savienojums ar kakla cilpu (ar telecilpu).

Jūtīgums: mikrofons: <20mV, stereo/TV< 110mV;

Sertifikācijas prasības:

Induktīvām spolēm, jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo induktīvās spoles lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks: 5 gadi

Garantijas prasības: minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

4. daļa- Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)

Piegādājamās preces nosaukums:

Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori), (ISO kods: 22 06 06)

Vienību skaits: 25 gab.

Maksimālā cena: 110,00 euro (bez PVN)

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Lietošanai vienkāršs dzirdes pastiprinātājs, kas paredzēts cilvēkiem, sākot ar trešo dzirdes traucējuma pakāpi.

Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db

Skaņas regulatori ir pogas veida, pogas lielums >6,5mm.

Tembra kontrole

Nodrošinājums:  ārējo austiņu akustiskā sistēma.

Iestrādāts  mikrofons ar trokšņa samazināšanu.

Darbības nodrošinājums ar baterijām vai akumulatoriem.

Sertifikācijas prasības:

Komunikatoriem jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo komunikatoru lietošanas un kopšanas noteikumi,  garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

3 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.

5. daļa- Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju

Piegādājamās preces nosaukums:

Tālruņi ar skaņas pastiprinātāju, (ISO kods: 22 24 03)

Vienību skaits: 10 gab.

Maksimālā cena: 110,00 euro (bez PVN)

Prasības, kas raksturo preces spēju veikt noteiktas funkcijas

Speciālie telefoni, kas pastiprina skaņu un palīdz dzirdes aparātu lietotājiem.

Telefonā integrētas funkcijas labākai valodas izpratnei.

Funkcijas: Pastiprina skaņu. Maksimālā izeja >100db

Tembra kontrole

Nodrošinājums: iebūvētā telecilpa.

RJ11 kabeļu uzgaļu komplekts.

Sertifikācijas prasības:

Tālruņiem ar pastiprinātāju  ir jābūt CE marķējumam.

Lietošanas instrukcija:

Instrukcijai detalizēti jāatspoguļo tālruņu ar pastiprinātāju lietošanas un kopšanas noteikumi, garantijas apkalpošanas nosacījumi. Instrukcijai jābūt latviešu valodā.

Lietošanas laiks:

5 gadi

Garantijas prasības:

Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

Pieļaujamais remonta laiks 5 darba dienas.

Aizvietošanas laiks 5 darba dienas.