4.1. pielikums

atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3  nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma). 1.daļa

Pretendents: ______________________ (norāda)

Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)

Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)

| Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei iepirkuma daļā | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
|  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par visu apjomu |
| 1. daļa- Aizauss dzirdes aparāti vidējiem dzirdes zudumiem (3. pakāpes vājdzirdība) Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola). Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā katram dzirdes aparātam. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli. Precei jābūt CE marķējumam. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri un 16 adapteri, tievās skaņas caurulītes un auss ieliktņi atvērtai akustikai (12 komplekti). Programmēšanas kabeļu, adapteru, tievās skaņas caurulīšu un auss ieliktņu atvērtai akustikai cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC struktūrvieībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvieībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos gadījumos maksā klients. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums: 1.daļa Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam (3. pakāpes vājdzirdība) Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam Max. 5 940 dzirdes aparāti Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125dB Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 % Obligātie parametri/ funkcijas 1 Telespole (programmējama)– 2 Dubultā salāgotā mikrofonu sistēma vairākiem klausīšanās režīmiem 3 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto, adaptīvo un fiksēto 4 Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana 5 Nanopārklājums 6 Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) 7 Auto-telefona programma (automātiska pārslēgšanās uz T režīmu) 8 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 9 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja 10 Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas 11 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu 12 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas 13 Trokšņu slāpēšana 14 Aparāta lietošanas atmiņa 15 Barošanas elements (6 gab.) 16 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) 17 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) 18 Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam Max. 1500 dzirdes aparāti Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 7,0 kHz, Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 125dB Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 60 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 1 % Obligātie parametri/ funkcijas 1 Atgriezeniskās skaņas dinamiskā slāpēšana 2 Trokšņu slāpēšana 3 Automātiska skaņas pastiprinājuma kontrole 4 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto, adaptīvo un fiksēto 5 Vismaz četras klausīšanās (lietošanas) programmas 6 Spiedpoga (push button) binaurālai koordinācijai 7 Neatkarīga kluso, vidējo, skaļo skaņu pastiprināšana 8 Nanopārklājums 9 Telespole (programmējama) 10 Baterijas izlādēšanās, ieslēgšanas un programmu pārslēgšanas indikators 11 Savienojamība ar DAI un FM sistēmu 12 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu 13 Atvērtās auss pielāgošanas iespēja 14 Aparāta lietošanas atmiņa 15 Skaļuma regulēšanas iespēja (VC) 16 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) 17 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 18 Barošanas elements (6 gab.) 19 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) 20 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas 21 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) | Preces marka, modelis, nosaukums: aizpilda pretendents Vienību skaits: aizpilda pretendents Preci raksturojošie parametri/ spējas: aizpilda pretendents | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību 1.grupa: aizpilda pretendents 2. grupa: aizpilda pretendents |  |

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |