4.3. pielikums

atklāta konkursa „ Dzirdes aparātu iepirkums 2019.- 2021. gadam ”, ID Nr. LNS 2018/3  nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma). 3.daļa

Pretendents: ______________________ (norāda)

Preču piegādes termiņš: ___________ darba dienas (norāda ne vairāk kā 15 darba dienas)

Preču garantijas laiks: ___________ gadi (norāda ne mazāk kā 2 gadi)

| Pasūtītāja noteiktās minimālās prasības precei iepirkuma daļā | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- |
|  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par visu apjomu |
| 3.daļa - Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam (5. vājdzirdības pakāpe) Tehniskie parametri, nepieciešamais aprīkojums, prasības Aizauss dzirdes aparāts ir komplekts, kas sastāv no dzirdes aparāta, radziņa, 6 bateriju komplekta un testa ieliktņa (divkupola vai trīskupola). Pretendentiem jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā katram dzirdes aparātam. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu vismaz divu krāsu izvēle. Pretendentiem jānodrošina katra grupa ar ne vairāk kā vienu modeli. Precei jābūt CE marķējumam. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (TURPMĀK tekstā SIA LNS SPC) pieprasījuma jānodrošina 6 (seši) piedāvāto dzirdes aparātu programmēšanas moduļi, kuri darbojas uz NOAH 3/ NOAH 4 bāzes. Moduļu cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Līguma darbības laikā uzvarējušajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma bezmaksas jānodrošina 16 (sešpadsmit) programmēšanas kabeļu pāri un 16 adapteri. Programmēšanas kabeļu, adapteru cena iekļaujama dzirdes aparātu cenā. Pēc līguma noslēgšanas pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC pieprasījuma jānodrošina vismaz 6 (sešu) speciālistu individuāla apmācība SIA LNS SPC struktūrvienībās – Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī lietot piedāvātos programmēšanas moduļus. Apmācību drīkst veikt tikai speciālisti, kuriem ir dzirdes aparātu ražotāju izsniegts sertifikāts darbam ar dzirdes aparātiem un to regulēšanas programmām. Apmācības ilgums katram SIA LNS SPC speciālistam ne mazāk par 2 (divām) stundām. Apmācības veikšanu apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu katrā SIA LNS SPC struktūrvienībā. Apmācības izdevumi iekļaujami dzirdes aparātu cenā. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu serviss piecu darba dienu laikā pēc dzirdes aparāta bojājuma pieteikuma. Pretendentiem jānodrošina klientiem dzirdes aparātu bezmaksas garantijas remonts vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc dzirdes aparāta izsniegšanas klientam. 3 (trīs) gadu laikā pēc garantijas termiņa beigām Piegādātājam jānodrošina dzirdes aparātu serviss, piecu darba dienu laikā izdarot dzirdes aparāta remontu. Par remontu šajos gadījumos maksā klients. Pretendentiem jānodrošina savu dzirdes aparātu apkopes un servisa centrs (vai pārstāvniecība) Rīgā, kur tiks veikta garantijas un pēcgarantijas apkope un remonts. Pretendentiem jānodrošina dzirdes aparātu piegāde ne vairāk 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc SIA LNS SPC rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Dzirdes aparātu tehniskais raksturojums: 3.daļa Aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam (5. vājdzirdības pakāpe) Minimālās funkcionālās un tehniskās prasības (Rādītāji pēc auss simulatora (ear simulator) parametriem pēc IEC 60118-0 vai ekvivalenta) 1. grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 1000 dzirdes aparāti -Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz, (var tikt izmantota frekvenču kompresija) -Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 143 dB , -Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB, -Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 % Obligātie parametri/ funkcijas 1 Telespole 2 Skaļuma regulēšanas iespēja 3 Iespēja ar spiedpogu regulēt gan skaļumu, gan pārslēgt programmas 4 Atgriezeniskās skaņas dinamiskās reducēšanas sistēma 5 Automātiskā pastiprinājuma kontrole 6 Virziena mikrofons ar vismaz trīs pārslēgšanas iespējām – dalīto, adaptīvo un fiksēto 7 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 8 Trokšņu slāpēšana 9 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) 10 Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa 11 Nanopārklājums 12 Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas 13 Savienojamība ar TV, mobilo telefonu, DAI un FM sistēmu 14 Barošanas elements (6 gab.) 15 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) 16 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) 2.grupa Digitālie daudzkanālu datorprogrammējami aizauss dzirdes aparāti ļoti stipram skaņas pastiprinājumam Max. 320 dzirdes aparāti Frekvenču diapazons no 0,1 līdz 6,5 kHz, (var tikt izmantota frekvenču kompresija) Maksimālais izejošās skaņas līmenis (OSPL 90 Peak) ne mazāk kā 143 dB , Maksimālais pastiprinājums (Full-on gain) vismaz 82 dB, Kopējais harmoniskais kropļojums (800 Hz) līdz 2 % Obligātie parametri/ funkcijas 1 Adaptīva virziena mikrofonu sistēma ar integrētu trokšņu slāpēšanu 2 Atgriezeniskās skaņas dinamiska slāpēšana 3 Vismaz 6 frekvenču joslas (fitting bands) un 18 skaņas apstrādes kanāli 4 DAI un FM savienojamība, savienojamība ar TV un mobilo telefonu 5 Lietotāja runas kvalitātes uzturēšanas iespēja (runas izpratne trokšņainā vidē) 6 Telpiskā (binaurāla) trokšņa regulēšanas sistēma, ieskaitot zemās frekvences 7 Auto – telefona programma (Automātiska pārslēgšanās uz T programmu) 8 Dzirdes aparāta lietošanas atmiņa 9 Spiedpogas binaurāla koordinācija (vai frekvenču kompresors) 10 Virziena mikrofons ar vismaz 3 pārslēgšanas iespējām –dalīto, adaptīvo, fiksēto 11 Skaļuma regulēšanas diapazons 12 Telespoles režīms 13 Programmu pārslēgšanas un baterijas izlādēšanās skaņas indikators 14 Vismaz četras lietošanas (klausīšanās) programmas 15 Nanopārklājums 16 Mitrumizturīgs, drošs pret putekļiem (sertificēts, vismaz IP58) 17 Barošanas elements (6 gab.) 18 Divkupola vai trīskupola silikona testa ieliktnis (1 gab.) | Preces marka, modelis, nosaukums: aizpilda pretendents Vienību skaits: aizpilda pretendents Preci raksturojošie parametri/ spējas: aizpilda pretendents | Pretendenta finanšu piedāvājums, euro, bez PVN, par 1 (vienu) preces vienību 1.grupa: aizpilda pretendents 2. grupa: aizpilda pretendents |  |

Apliecinu piedāvājumu:

| Pretendenta ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |